## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Contratación Directa 24/2023
Expediente: EXP:EX-2023-04662388- -UBA-DMESA#FCEN/2023
Asunto: Contratación del servicio de mantenimiento y reparación de Autoclave Mazden del Bioterio FCEyN
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | MES | 6 | Servicio de Mantenimiento mensual y preventivo del autoclave Mazden del Bioterio Características: - Duración: SEIS (6) meses, con opción a prorroga por el mismo o menor plazo. Inicio: Septiembre 2023 El servicio mensual debe incluir la revisión y control programado del correcto funcionamiento de todas las partes y piezas del equipo. Este mantenimiento debe incluir como mínimo: - En autoclave: Limpieza de filtros. Limpieza control funcionamiento de trampa de vapor SS. Control funcionamiento/ajuste válvulas neumáticas. Limpieza de electrodos de control de nivel de calderín, limpieza de juntas de puerta, limpieza y control de solenoides y válvulas neumáticas, reparación de las válvulas de retención (CIHA) y cañerías de aire comprimido, limpieza y control de cañerías a bombas, presostatos y transmisores, instalación de malla de acero inoxidable en fondo de cámara. Control y ajuste de bornes en tablero eléctrico y calefactores. Control consumo eléctrico en bombas de agua, vacío y generador vapor. Todos los insumos deben estar incluidos en el precio (Aerosol lubricante de junta puerta, grasas, líquidos para limpieza de cámara, otros lubricantes insumos para impresora). Control, ajuste y reprogramación parámetros en pantalla. Control de desarrollo de parámetros durante ciclo y eventual ajuste. Control funcionamiento test Bowie&Dick y test hermeticidad. - En compresor de aire: Purga de recipiente, control de presostato y filtro de aire, provisión de aceite de motor a demanda, control/reposición nivel de aceite. Todos los insumos deben estar incluidos en el precio. ASISTENCIA A URGENCIAS DENTRO DE LAS 24 HS DE RECIBIDO EL LLAMADO. En caso de requerirse REPARACIONES NO INCLUIDAS en el presente servicios, el adjudicatario deberá presentar una oferta de tareas de reparaciones adicionales dentro de las 48 hs de la visita. Las ofertas por tareas de reparación adicionales deberán incluir: - Descripción detallada de los repuestos o piezas incluidos y cantidad. - Tiempo de garantía ofrecido por la reparación presupuestada. - Lista costo de repuestos (Sin mano obra) para que puedan disponer en el servicio y evitar parada de servicio del equipo Autoclave. - Costo de mano de obra. |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente