## Worksheet
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Organismo contratante: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Procedimiento de selección: Licitación Privada 10/2023
Expediente: EXP:04530859/2023
Asunto: Adquisición de equipamiento de laboratorio
Empresa oferente:
C.U.I.T:
Renglón | Tipo | Unidad de medida | Cantidad | Descripción | Precio unitario | Precio total
1 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Secarropas a calor Potencia: 2200 W o mas Capacidad en peso: 7 kg o mas Tipos de alimentación: Eléctrica Carga: frontal Calidad similar o superior a Whirlpool, Electrolux, Ariston. |  | #VALUE!
2 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | LAVARROPAS AUTOMÁTICO Carga Frontal Capacidad de lavado: 7 kg o mas Capacidad de centrifugado: 1000rpm o mas calidad simar o superior a SAMSUNG, WHIRLPOOL, ZENITH. |  | #VALUE!
3 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Caja de acrilico blanca sin tapa. Medidas: 60x60x4 0cm |  | #VALUE!
4 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta P20 de volumen regulable. Cualquier marca |  | #VALUE!
5 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta P200. volumen regulable. Preferiblemente marca Glassco, calidad similar o superior |  | #VALUE!
6 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Multimetro digital. Cualquier marca. Capaz de medir corriente, diferencia de potencial y resistencia. |  | #VALUE!
7 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta P1000. Volumen regulable. Cualquier marca. |  | #VALUE!
8 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Agitador Vórtex con las siguientes características: rango de velocidad 0 a 2500 rpm. Función de toque o continua. Pies antideslizantes. Plataforma estándar. Garantía 1 año. |  | #VALUE!
9 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Columna analítica para HPLC Fase Reversa C18, 250x4,6 mm, Partícula: esférica, 5 um, Rango de pH: 1-10. |  | #VALUE!
10 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Lámpara UV portátil con longitud de onda 254/365nm, selección mediante teclas separadas o switch de selacción de longitud de onda. Vida útil de los tubos aprox. 7000 horas. Garantía 1 año (excepto los tubos) |  | #VALUE!
11 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Autoclave Estructura de acero inoxidable. Panel digital con teclado para la configuración de los parámetros. Calentamiento del agua de la cámara por resistencia eléctrica. Equipado con un controlador de presión / temperatura. Temporizador para controlar automáticamente el tiempo de esterilización. Válvula de seguridad, que libere automáticamente la presión de esterilización cuando excede el valor máximo permitido. Sistema de protección ante corte de suministro de agua. Alarma sonora por falta de agua y alarma por terminación del proceso. Material del Cuerpo principal: acero inoxidable Rango de tiempo: 0-90min Máxima Presión: 0.22MPa Rango de Temperatura: 105-134°C Máxima Temperatura de trabajo: 134°C Precisión: ±1°C Potencia: 3000W Alimentación: 220V 50HZ Volumen: 50L Dimensiones de la cámara: 340x550mm Dimensiones del equipo: 520x520x980mm Peso: 50 Kg Cumpla con normas CE. Garantía 1 año. Peso neto: 50 kg. |  | #VALUE!
12 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Estufa de Esterilización Similar "San Jor" 60x40x40 Características Técnicas: Gabinete exterior en chapa esmaltada, gabinete interior de acero inoxidable grado 304 18/8, aislamiento con lana de vidrio. Dos estantes tipo rejilla de altura regulable. Dos puertas con cierre a falleba giratoria. Ajuste de puerta con cordón de silicona. Aireador en la parte superior. Termómetro a mercurio de control empotrado en el frente. Temperatura mínima de trabajo desde ambiente +5oC. Temperatura máxima de trabajo 200oC. Termorregulador hidráulico a capilar. Indicadores luminosos de funcionamiento. Interruptor de corte de funcionamiento. Exactitud: +1,5% del valor final de temperatura. Uniformidad: +1,5% del valor final de temperatura. Alimentación 220V 50Hz. Medidas internas: 60 x 40 x 40 cm. Garantía 1 año. |  | #VALUE!
13 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Cámara digital Cámara para ocular de microscopio con puerto USB 2.0. Sensor de resolución igual o mayor a 5 Megaspixeles. FPS / Resolución: 15 fps en 640x480 o superior Adaptador con montura en C Software compatible con Windows seven o Windows 10. |  | #VALUE!
14 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO PORTÁTIL O2 Rango 0.0 a 19.9 mg/l O2 Resolución 0.1 mg/l O2 Precisión ±1.5% o ±0,30 mg/L (ppm) Calibración manual Compensación de Temperatura automático, de 0 a 30°C Sonda polarográfica Alimentación: Pilas alcalinas |  | #VALUE!
15 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Agitadores magnéticos con regulación de temperatura con base plástica con velocidad de agitación de 0 a 2000rpm, digital, alimentación 220v  50Hz, placa cerámica, max de volumen de trabajo 5L, con sonda de contacto |  | #VALUE!
16 | PRINCIPAL | UNIDAD | 4 | Agitadores magnéticos sin regulación de tempe-ratura con base plástica con velocidad de agita-ción de 0 a 2000rpm, digital, alimentación 220v  50Hz, placa cerámica, max de volumen de trabajo 5L, |  | #VALUE!
17 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Balanza analitica, electrónica de 220gr de capa-cidad, sensibilidad al 0.1mg. Con pantalla LCD. Con teclas cursor para navegación por los me-nus. Con cabina antiventeo de tres puertas in-cluida, salidad RS232 bidireccional pa-ra conexión con PC o Impresoras. Calibración por pesas internas motorizadas para su autocali-bración" Marcas: Sartorius, Precisa, Ohaus, Shimadzu o de calidad similar o superior |  | #VALUE!
18 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Centrifuga de mesa macro velocidad 500  6000rpm , indicador y selector digital programable de velocidad y tiempo, bloqueo de funcionamiento eléctrico por apertura de la tapa, con capacidad para tubos de hemólisis, de ensayo y tubos de hasta 50mL |  | #VALUE!
19 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Micropipeta automática de volumen variable de 2 a 200µL (microlitros) con tornillo de selección de volumen tipo Gilson, sin cricket |  | #VALUE!
20 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Micropipeta automática de volumen variable de 1 a 10mL (microlitros) con tornillo de selección de volumen tipo Gilson, sin cricket |  | #VALUE!
21 | PRINCIPAL | UNIDAD | 1 | Micropipeta automática de volumen variable de 1000 a 5000µL (microlitros) con tornillo de selección de volumen tipo Gilson, sin cricket |  | #VALUE!
22 | PRINCIPAL | UNIDAD | 2 | Micropipeta automática de volumen variable de 100 a 1000µL (microlitros) con tornillo de selección de volumen tipo Gilson, sin cricket |  | #VALUE!
Total Oferta
_____________________________
Firma y sello del oferente